## Slide 1: Interfejs IEEE 488
Historia standardu; własności interfejsu;
magistrala GPIB;
urządzenie i jego interfejs; rodzaje komunikatów;
funkcje interfejsowe .

## Slide 2: Historia standardu:
Standard firmowy HP-IB (Hewlett-Packard)
Standard IEEE488 (USA) oraz standard ogólny IEC-625. Normalizacja warstwy fizycznej (działanie, komunikaty interfejsowe, protokoły).
Standard IEEE488.2 (USA) oraz standard ogólny IEC-625.2. Normalizacja syntaktyki komunikatów, protokołów obsługi urządzenia, systemu raportowania stanu itd.
Umowa SCPI; ujednolicenie nazewnictwa komunikatów.
Dodanie szybkiego transferu – HS488.
1970 1975 1980 1987 1990 1993
A B C D E

## Slide 3: Nazewnictwo :
Popularne określenia stosowane w literaturze technicznej:
HP-IB – nazwa firmowa - Hewlett-Packard Interface Bus
GPIB - określenie magistrali – General Purpose Interface Bus
IEEE-488 – oznaczenie dokumentu normalizacyjnego org. IEEE (USA)
IEC-625 – oznaczenie dokumentu normalizacyjnego org. IEC
IEEE-488.2 – oznaczenie dokumentu normalizacyjnego; stosowane w opisach urządzeń do zaznaczenia zgodności ich wykonania w zakresie sterowania zdalnego z standardami IEEE-488.1 i IEEE-488.2.

## Slide 4: Własności interfejsu :
Struktura magistralowa z 8-mio bitową szyną danych.
Do 15 urządzeń na wspólnej magistrali.
Maksymalna długość połączeń <= 20m.
Transfer asynchroniczny. Do 1MB/sek ; dla HS488 do 8MB/sek.
Logika ujemna; poziomy napięć zgodne z technologią TTL.

## Slide 5: Kabel interfejsowy :
IEEE-488
(24-styki)
IEC-625
(25-styków)

## Slide 6: Kabel interfejsowy standardu IEEE-488:

## Slide 7: Podstawowe własności interfejsowe :
Odbiorca (L – listener):
  Urządzenie zaadresowane do odbioru danych.
  W systemie może być kilku odbiorców równocześnie.
  Odbiorca(-y) odbiera dane wysyłane przez aktualnego nadawcę.
Nadawca (T – talker):
  Urządzenie zaadresowane do wysłania danych.
  W systemie może istnieć w danej chwili tylko jeden nadawca.
Jako dane rozumie się tutaj komunikaty programujące funkcje urządzeniowe oraz odpowiedzi urządzeń, w tym także wyniki pomiarów wykonanych przez urządzenie.

## Slide 8: Funkcja sterowania interfejsem:
Kontroler bieżący systemu:
Urządzenie z aktywną funkcją sterowania interfejsem systemu.
Funkcja sterowania bieżącego dotyczy możliwości adresowania urządzeń do odbioru i nadawania oraz wysyłania rozkazów interfejsowych.
Funkcja ta może być aktywna w danej chwili tylko w jednym urządzeniu systemu. Urządzenie może przekazać kontrolę bieżącą do innego urządzenia systemu, posiadającego własność sterowania interfejsem.
Kontroler główny systemu:
Odpowiada za sterowanie podstawowe systemu (IFC i REN).
Spośród kilku potencjalnych kontrolerów bieżących, jeden musi być wyznaczony do roli kontrolera głównego. Funkcji tej nie może przekazać innemu urządzeniu.
Kontroler główny rozpoczyna pracę systemu i on też staje się w tym momencie kontrolerem bieżącym.

## Slide 9: Kontroler systemu :
Kontrolerem nazywamy urządzenie systemu, które steruje całym systemem pomiarowym.
Steruje zasobami funkcjonalnymi urządzeń a także ich funkcjami interfejsowymi.
To ostatnie ma zapewnić przede wszystkim połączenie komunikacyjne pomiędzy wybranymi urządzeniami systemu (adresowanie urządzeń).
Najczęściej wszystkie te funkcje pełni jedno urządzenie – komputer.
Urządzenie pomiarowe może też być kontrolerem systemu. Interfejs takiego urządzenia musi posiadać funkcję kontrolera interfejsu.

## Slide 10: Komunikaty na magistrali GPIB:
Komunikaty interfejsowe – rozkazy interfejsowe:
  Adresy nadawania i odbioru danych;
  Rozkazy ustawiające specyficzne stany zasobów funkcjonalnych interfejsu.
  Znaki ASCII, którym przypisano szczególne znaczenie w odniesieniu do interfejsu GPIB.
Komunikaty urządzeniowe:
  Komunikaty programujące zasoby funkcjonalne urządzeń (podzakres, funkcję pomiarową, itp..);
  Komunikaty odpowiedzi urządzeń ( wyniki pomiarów, stan ustawienia zasobu funkcjonalnego).
  Najczęściej teksty w postaci ciągu znaków ASCII.

## Slide 11: Komunikat interfejsowy (wielo-liniowy):
Komunikat interfejsowy - ciąg znaków ASCII, którym przypisano szczególne znaczenie w odniesieniu do interfejsu GPIB. Ich zadaniem jest ustawienie określonego stanu zasobów funkcjonalnych interfejsu urządzeń dołączonych do magistrali GPIB.
Np. ?_ 3P
rozadresowanie urządzeń
zaadresowanie jednego z urządzeń do odbioru
zaadresowanie jednego z urządzeń do nadawania
Komunikat interfejsowy wysyła zawsze kontroler bieżący interfejsu.

## Slide 12: Komunikat urządzeniowy (tekstowy):
Funkcje pomiarowe, np. :
VDC, CDC, VAC, CAC, RES, ....
Podzakresy pomiarowe, np. :
0.1, 1, 10, 100, 1000, ....
Czas całkowania, np. :
0.01, 0.1, 1, 10, ....
Urządzenie pomiarowe
.................................................. Zasoby funkcjonalne urządzenia ...................................................
<Nagłówek> [<separator>] <argument> [<terminator>]
Nagłówek – znak alfabetu lub słowo kluczowe, wybiera zasób funkcjonalny;
Separator – dzieli komunikat na nagłówek i argument; zwykle znak spacji; stosowany opcjonalnie;
Argument – znak cyfry lub zapis dziesiątkowy liczby; ustala żądany stan zasobu funkcjonalnego;
Terminator polecenia – określony arbitralnie znak ASCII; najczęściej znak <NL>; stosowany opcjonalnie.
Np. F2R3A2 lub Function VDC; Range 19; Aperture 0.1

## Slide 13: Linie magistrali GPIB:
16 linii sygnałowych.
6 linii GND (linie skrętki z linią sygnałową)
1 linia masy (Ground)
1 linia ekranu (Shield)

## Slide 14: Linia IFC oraz REN :
IFC (Interface Clear) zeruje funkcje interfejsowe urządzeń oraz aktywizuje funkcję kontroli biężącej urządzenia pełniącego rolę kontrolera głównego systemu.
REN (Remote Enable) wymusza programowanie lokalne urządzeń ( z płyty czołowej) lub umożliwia przejście do stanu programowania zdalnego (danymi z interfejsu ).

## Slide 15: Linia ATN oraz SRQ :
Stan linii ATN określa rodzaj komunikatu na szynie DIO. Tryb rozkazowy lub danych podczas transferu bajtu szyną DIO.
Stan L linii SRQ oznacza zgłoszenie żądania obsługi przez jedno z urządzeń dołączonych do magistrali. Stan linii monitoruje kontroler bieżący interfejsu.

## Slide 16: Linia EOI (END) :
Koniec komunikatu danych (END):
Linia EOI jest używana przez:
nadawcę danych do sygnalizacji końca komunikatu danych;
kontroler bieżący do realizacji odpytania równoległego urządzeń.

## Slide 17: Linia EOI (Identify) :
Identyfikacja stanu urządzeń :
Odpowiedź urządzenia to jednobitowa informacja statusowa – ist.

## Slide 18: Linie sterowania transferem bajtu :
DAV – ważność bajtu na szynie DIO.
Sygnał wystawia nadawca komunikatu
danych lub rozkazu ( talker lub controler).
NRFD – gotowość odbiorców bajtu
do jego odbioru.
NDAC – odbiorcy zaakceptowali bajt
znajdujący się aktualnie na szynie DIO.
Stan linii NDAC i NRFD jest określony przez urządzenia dołączone do magistrali i aktywnie uczestniczące w odbiorze bajtu. Wszystkie podczas transferu komunikatu interfejsowego natomiast zaadresowane do odbioru podczas transferu komunikatu danych.

## Slide 19: Funkcje interfejsowe odpowiedzialne za transfer bajtu :
SH – źródło handshake’u, układ odpowiedzialny za synchronizowanie wystawiania bajtu na szynę DIO oraz generację sygnału DAV.
AH – akceptor handshake’u, układ odpowiedzialny za synchronizację odbioru bajtu oraz sterowanie liniami NRFD i NDAC.
Stan logiczny na tych liniach jest iloczynem odpowiednio stanów gotowości i akceptacji urządzeń dołączonych do magistrali.

## Slide 20: Funkcja SH :
W1=TACS or SPAS or CACS
Interfejs urządzenia jest nadawcą danych lub kontrolerem bieżącym.
W2=ATN and Not(CACS or CTRS) or Not ATN and Not(TACS or SPAS)
Interfejs urządzenia nie jest ani nadawcą ani kontrolerem.
SGNS - gotów do transferu bajtu; wstaw do rejestru wyjściowego nowy bajt.
nba - nowy bajt dostępny w rejestrze wyjściowym.
RFD – odbiorcy gotowi do odbioru (T1=2us)
DAC – odbiorcy odczytali bajt.
SWNS – bajt przekazany.

## Slide 21: Funkcja AH :
rdy- urządzenie potwierdza gotowość do odbioru.
ACRS – interfejs urządzenia zgłasza gotowość do odbioru (linia NRFD).
DAV – nadawca zgłasza ważność bajtu na szynie DIO.
ACDS – wpis bajtu do rejestru wejściowego.
AWNS – potwierdzenie akceptacji bajtu (linia NDAC).
Dwie wersje pracy;
tryb rozkazowy oraz tryb danych z zaadresowaniem do odbioru.
ATN or LADS or LACS – tryb rozkazowy lub interfejs urządzenia zaadresowany do odbioru.

## Slide 22: Diagram czasowy transferu :
Tempo transferu określa najwolniejsze urządzenie; nadawca danych lub jeden z odbiorców.
Opóźnienie 2usek można w pewnych warunkach zredukować i wówczas można uzyskać szybkość transferu większą od 500kB/sek.

## Slide 23: Rzeczywista szybkość transferu bajtów:
Wykres dotyczy rozwiązania karty interfejsu do PC
wykorzystującej układ uPD7210 z zastosowaniem
DMA.