## Slide 1: Interfejs IEEE 488
Funkcje interfejsowe,
adresowanie,
rozkazy interfejsowe .

## Slide 2: Komunikat interfejsowy :
Komunikat interfejsowy to ciąg znaków ASCII, którym przypisano szczególne znaczenie w odniesieniu do interfejsu GPIB. Ich zadaniem jest ustawienie określonego stanu interfejsów urządzeń dołączonych do magistrali GPIB.
Nadawcą komunikatów interfejsowych jest zawsze urządzenie z aktywną funkcją kontroli bieżącej interfejsu (komputer sterujący pracą systemu).
Komunikaty interfejsowe są przesyłane szyną DIO przy linii ATN=1.
Komunikaty interfejsowe są odbierane i analizowane przez interfejsy wszystkich urządzeń dołączonych do magistrali. Urządzenia mogą ignorować pewne komunikaty interfejsowe, jeśli zaimplementowane właściwości interfejsowe nie obejmują danych rozkazów. Wtedy jest on odbierany i ignorowany.

## Slide 3: Dekodowanie komunikatów :
Przy ATN=1, operacje odbioru i dekodowania są realizowane przez wszystkie urządzenia.
UNL – przestań odbierać
MLA – mój adres odbioru
MTA – mój adres nadawania
OTA – inny adres nadawania
T3 – czas trwania zdekodowanego komunikatu

## Slide 4: Przesyłanie danych :
Podstawowym zadaniem komunikatów interfejsowych jest skonfigurowanie urządzeń do wymiany danych.
Komunikaty interfejsowe pozwalają wyznaczyć nadawcę danych oraz ich odbiorcę lub odbiorców.
Dopiero po zaadresowaniu może nastąpić przesłanie komunikatu danych urządzeniowych.

## Slide 5: Komunikat urządzeniowy :
Funkcje pomiarowe, np. :
VDC, CDC, VAC, CAC, RES, ....
Podzakresy pomiarowe, np. :
0.1, 1, 10, 100, 1000, ....
Czas całkowania, np. :
0.01, 0.1, 1, 10, ....
Urządzenie pomiarowe
.................................................. Zasoby funkcjonalne urządzenia ...................................................
<Nagłówek> [<separator>] <argument> [<terminator>]
Nagłówek – znak alfabetu lub słowo kluczowe, wybiera zasób funkcjonalny;
Separator – dzieli komunikat na nagłówek i argument; zwykle znak spacji; stosowany opcjonalnie;
Argument – znak cyfry lub zapis dziesiątkowy liczby; ustala żądany stan zasobu funkcjonalnego;
Terminator polecenia – określony arbitralnie znak ASCII; najczęściej znak <NL>; stosowany opcjonalnie.
Np. F2R3A2 lub Function VDC; Range 19; Aperture 0.1

## Slide 6: Adresowanie jedno- i dwubajtowe :
Adresowanie to uaktywnienie w interfejsie danego urządzenia własności nadawania lub odbioru danych.
Interfejs może implementować adresowanie jedno- lub dwubajtowe; tzn. adresowanie realizuje się przy użyciu jednego lub dwóch znaków adresujących.
Urządzenia muszą mieć przypisane sobie unikalne adresy na magistrali.
Adres urządzenia to numer na magistrali przypisany urządzeniu – wartość z zakresu 0 – 30. Przypisany numer jest zachowany w ustawieniach konfiguracyjnych urządzenia.
Przy adresowaniu dwubajtowym urządzenie ma przypisane dwa numery na magistrali; podstawowy i rozszerzający.
Przykładowe numery
urządzeń na magistrali.

## Slide 7: Adres jednobajtowy :
Struktura adresu
jednobajtowego
Przykład adresu odbioru i nadawania urządzenia o numerze 22 na magistrali.
Rozkazy:
UNL – przestań odbierać
UNT – przestań nadawać

## Slide 8: Adres dwubajtowy :
Struktura drugiego
bajtu adresującego
Przykład dwubajtowego adresu odbioru i nadawania urządzenia o numerze podstawowym 22 i rozszerzającym 2.

## Slide 9: Funkcja odbiorcy :
Podstawowe zadania funkcji odbiorcy:
Zapamiętuje stan zaadresowania interfejsu do odbioru.
Odblokowuje działanie funkcji AH synchronizującej odbiór bajtów.
Odblokowuje działanie funkcji interfejsowych dla rozkazów adresowanych; czyli umożliwia selektywne wykonywanie pewnych poleceń interfejsowych.
Odblokowuje wpis stanu szyny DIO do rejestru wejściowego urządzenia.
Oznaczenia funkcji:
  L – odbiorca podstawowy (adresowanie jednobajtowe)
  LE – odbiorca rozszerzony (adresowanie dwubajtowe)

## Slide 10: Opis działania funkcji odbiorcy :
Funkcja L
Funkcja LE
MSA – mój adres rozszerzający
PCG – pierwsza grupa rozkazowa
TPAS – stan funkcji TE (nadawcy)

## Slide 11: Rola funkcji L w odbiorze danych :
ATN=0:
Funkcja L w stanie LIDS
wymusza stan spoczynkowy (AIDS) funkcji AH. Interfejs tego urządzenia nie bierze udziału w transferze danych. Funkcja AH nie wpływa na stan linii NRFD i NDAC magistrali GPIB.
Funkcja L w stanie LACS
odblokowuje działanie funkcji AH. Urządzenie bierze udział w transferze danych, a funkcja AH wpływa na stan linii NRFD INDAC.

## Slide 12: Rola funkcji nadawcy :
Urządzenie dysponuje dwoma źródłami danych wyjściowych :
Rejestr statusowy, dostarczający danych o stanie urządzenia (wystąpienie predefiniowanego zdarzenia, gotowość danych). Jest to jednobajtowy komunikat.
Rejestr danych, dostarczający odpowiedzi urządzenia (wyniki pomiaru, dane o ustawieniach przyrządu). Są to komunikaty wielobajtowe.
Rola funkcji nadawcy T/TE :
Zapamiętuje stan zaadresowania interfejsu urządzenia do nadawania.
Odblokowuje działanie funkcji SH synchronizującej nadawanie bajtów.
Określa, które źródło danych wyprowadza bajt na szynę DIO i odblokowuje wyjście na szynę DIO.
Oznaczenia funkcji:
T – nadawca podstawowy (adresowanie jednobajtowe)
TE – nadawca rozszerzony (adresowanie dwubajtowe)

## Slide 13: Opis działania funkcji nadawcy podstawowego - T :
Rozkazy:
SPE – zezwolenie odpytywania szeregowego; wydawaj bajt statusowy ( STB ).
SPD – zablokowanie odpytywania szeregowego; wydawaj dane (nie STB )
Funkcja nadawcy dla adresowania jednobajtowego.
Uwaga:
W systemie może być aktywny tylko jeden nadawca ( OTA )!
MTA – mój adres nadawania
MLA – inny adres odbioru
OTA – inny adres nadawania

## Slide 14: Rozkaz SPE i SPD :
Rozkaz SPE - kod 0x18 SPE (Serial Poll Enable) przygotowuje urządzenia systemu do wydawania bajtu statusowego. Rozkaz ustawia stan SPMS funkcji interfejsowych T/TE urządzeń dołączonych do magistrali dzięki, któremu po ich zaadresowaniu następuje wyprowadzenie na szynę DIO bajtu statusowego urządzenia.
Rozkaz SPD - kod 0x19 : SPD (Serial Poll Disable) powiadamia urządzenia systemu o zakończeniu procesu zbierania bajtów statusowych przez kontroler systemu. Rozkaz przywraca podstawowy tryb pracy funkcji interfejsowych T/TE urządzeń systemu ustawiając je w stanie SPIS.
Oba rozkazy mają charakter uniwersalny!

## Slide 15: Opis działania funkcji nadawcy rozszerzonego - TE :
MTA – mój adres nadawania
MLA – inny adres odbioru
OTA – inny adres nadawania
MSA – mój adres rozszerzający
OSA – inny adres rozszerzający
LPAS – stan funkcji LE tego samego urządzenia
PCG – pierwsza grupa rozkazowa
?_Vb – sekwencja adresująca;
nr podst. 22
nr roz. 2
Funkcja nadawcy dla adresowania dwubajtowego

## Slide 16: Rola funkcji T w nadawaniu danych :
ATN=0:
Funkcja T w stanie TIDS
wymusza stan spoczynkowy (SIDS) funkcji SH. Interfejs tego urządzenia nie bierze udziału w transferze danych.
Funkcja T w stanie TACS lub SPAS odblokowuje działanie funkcji SH. Urządzenie bierze udział w transferze danych a jej funkcja SH określa stan linii DAV magistrali GPIB.

## Slide 17: Linia EOI (END) a funkcja nadawcy :
Linia EOI jest używana przez nadawcę danych do sygnalizacji końca komunikatu danych.
Ani funkcja SH ani funkcja nadawcy nie są odpowiedzialne bezpośrednio za komunikat END.
Ich rola sprowadza się tylko do blokowania wyjścia na linię EOI, gdy funkcja nadawcy nie jest aktywna.
END nie jest ustawiany podczas wydawania bajtu statusowego.

## Slide 18: Adresowane i uniwersalne rozkazy interfejsowe:
Rozkazy adresowane są to polecenia interfejsowe, które wywołują określoną reakcję wyłącznie w urządzeniach zaadresowanych (do odbioru lub nadawania) ale pod warunkiem, że interfejs urządzenia implementuje funkcję interfejsową związaną z danym rozkazem.
Służą do selektywnego oddziaływania na urządzenia dołączone do magistrali. Spośród 5 zdefiniowanych rozkazów adresowanych, cztery wymagają wskazania urządzenia przez zaadresowanie go do odbioru.
Rozkazy te mogą zatem oddziaływać na pojedyncze urządzenie lub dowolnie wybraną grupę urządzeń. Rozkaz TCT wymaga wskazania urządzenia przez zaadresowanie go do nadawania.
Rozkazy uniwersalne są poleceniami interfejsowymi, które wywołują określoną reakcję w każdym urządzeniu dołączonym do magistrali niezależnie od stanu jego zaadresowania ale pod warunkiem, że interfejs urządzenia implementuje funkcję interfejsową związaną z danym rozkazem. Rozkazy uniwersalne służą do globalnego oddziaływania na urządzenia dołączone do magistrali

## Slide 19: Funkcja RL :
Funkcja RL (Remote/Local) jest odpowiedzialna za wybór źródła danych programujących funkcje urządzeniowe przyrządu.
Programowanie przyrządu danymi:
  lokalnymi z płyty czołowej
  zdalnymi z interfejsu.

## Slide 20: Rozkaz GTL i LLO :
Rozkaz GTL - kod 0x01 : (Go To Local) przestawia wybrane urządzenie w stan programowania lokalnego, czyli z jego płyty czołowej.
Rozkaz LLO - kod 0x11 : (Local Lockout) blokuje przełączanie przyrządów w stan programowania lokalnego za pomocą przewidzianego do tego celu przycisku LOCAL umieszczonego na płytach czołowych urządzeń.
Jeśli interfejs urządzenia nie ma funkcji RL rozkazy są odbierane i ignorowane. Urządzenie nie zgłasza sytuacji szczególnych związanych z tym faktem.

## Slide 21: Działanie funkcji RL :
GTL – przejdź do programowania lokalnego
LLO – blokada LOCAL
rtl – LOCAL (komunikat lokalny)

## Slide 22: Funkcja DC :
Funkcja DC (Device Clear):
Zgodnie z ustaleniami IEEE-488.1 jest odpowiedzialna za zdalne zerowanie funkcji urządzeniowych przyrządu czyli ustawienie ich w pewien stan początkowy określony w specyfikacji przyrządu.
Ustalenia IEEE-488.2 zmieniają jej przeznaczenie. Teraz jest odpowiedzialna tylko za zerowanie buforów komunikacyjnych ( wejściowego i wyjściowego ) urządzenia .
Do zerowania przyrządu są przeznaczone specjalne polecenia programujące (komunikaty z grupy komunikatów urządzeniowych - *rst).

## Slide 23: Rozkaz SDC i DCL :
Rozkaz SDC - kod 0x04 : (Slected Device Clear) zeruje urządzenie lub tylko jego bufory komunikacyjne.
Rozkaz adresowany; działanie selektywne.
Rozkaz DCL - kod 0x14 : (Device Clear) działa identycznie jak SDC, ale dotyczy wszystkich urządzeń dołączonych do magistrali.
Jeśli interfejs urządzenia nie ma funkcji DC rozkazy są odbierane i ignorowane. Urządzenie nie zgłasza sytuacji szczególnych związanych z tym faktem. Interfejs urządzenia zgodny z IEEE488.2 musi implementować funkcję DC.

## Slide 24: Funkcja DT i rozkaz GET :
Funkcja DT (Device Trigger) jest odpowiedzialna za zdalne wyzwolenie akcji przyrządu czyli najczęściej zainicjalizowanie akcji pomiarowej przyrządu.
Rozkaz GET - kod 0x08 : (Group Execute Trigger) inicjalizuje działanie części funkcjonalnej wybranego urządzenia lub grupy urządzeń.
W urządzeniach zaadresowanych do odbioru inicjuje akcję urządzenia, np. start pomiaru, serii pomiarów itp.
IEEE-488.2 definiuje jego odpowiednik w grupie komunikatów urządzeniowych ( *trg ).
Uwaga:
GET to symboliczne oznaczenie rozkazu, który jest jednym bajtem wysłanym w trybie rozkazowym (ATN=1).
*trg to tekst polecenia złożonego z czterech znaków wysłanych w trybie danych (ATN=0).

## Slide 25: Funkcja PP :
Funkcja PP (Parallel Poll) udostępnia urządzeniu możliwość wydania jednobitowego komunikatu statusowego 'ist' w odpowiedzi na odpytywanie równoległe systemu zainicjowane przez aktualny kontroler.
Odpowiedzi jednobitowe są wydawane tylko przez uprawnione do tego urządzenia.
Przed korzystaniem z możliwości odpytywania równoległego należy przygotować urządzenia do wydawania odpowiedzi równoległych. Polega to na odpowiednim zaprogramowaniu funkcji PP urządzeń mających wydawać odpowiedzi jednobitowe.
Bezpośrednio po zainicjowaniu pracy systemu funkcje PP urządzeń pozostają w stanie spoczynkowym i nie mają prawa wydawać odpowiedzi.
Układ realizujący funkcję PP jest obsługiwany przez rozkazy interfejsowe PPC, PPU, PPE i PPD.

## Slide 26: Rozkaz PPC :
Rozkaz PPC - kod 0x05 : PPC (Parallel Poll Configure) jest adresowanym rozkazem, który pozwala skonfigurować wybrane urządzenie do wydawania odpowiedzi równoległej na żądanie kontrolera systemu.
Uaktywniona rozkazem PPC funkcja PP interpretuje rozkazy z grupy SCG jako rozkazy PPE lub PPD konfigurujące sposób wydawania odpowiedzi równoległej.
Znaki z grupy SCG są albo drugimi bajtami adresującymi albo rozkazami PPE i PPD. Rozkaz PPC poprzedzający taki znak każe traktować go jako rozkaz PPE lub PPD a nie drugi bajt adresujący.
W podanej sekwencji rozkazowej znak 'a' jest traktowany jako rozkaz PPE2 :
<UNL><UNT><LAD><PPC> 'a' <UNL>
Natomiast w drugiej sekwencji rozkazowej jest interpretowany jako adres rozszerzający :
<UNL><UNT><LAD> 'a' <UNL>

## Slide 27: Rozkazy PPE :
Rozkazy PPE - kody od 0x60 do 0x6F : (Parallel Poll Enable) są rozkazami przeznaczonymi do konfigurowania sposobu wydawania odpowiedzi równoległej (nr linii DIO) oraz uprawnienia funkcji PP wybranego urządzenia do wydawania odpowiedzi na żądanie kontrolera systemu.
Odpowiedź wystawiana na linię DIO jest wynikiem operacji NOT EXCLUSIVE OR na argumentach ist oraz S.
Odpowiednie wybranie wartości S pozwala realizować iloczyn lub sumę logiczną odpowiedzi urządzeń korzystających z tej samej linii DIO.

## Slide 28: Rozkazy PPD oraz PPU :
Rozkazy PPD - kody od 0x70 do 0x7F : (Parallel Poll Disable) są rozkazami przeznaczonymi do odebrania funkcji PP prawa wydawania odpowiedzi (zerują one funkcję PP).
Podobnie jak rozkaz PPE rozkaz PPD musi być poprzedzony rozkazem PPC, który zapewnia właściwą jego interpretację oraz selektywne oddziaływanie na urządzenia systemu.
Korzystając z rozkazów PPD można wyłączyć wybrane urządzenia z grupy odpytywanych równolegle urządzeń systemu.
Rozkaz PPU - kod 0x15 : PPU (Parallel Poll Unconfigure) jest rozkazem uniwersalnym, który ustawia funkcje interfejsowe PP urządzeń dołączonych do magistrali w stanie spoczynkowym.
Oznacza to odebranie urządzeniom prawa wydawania odpowiedzi równoległej na żądanie kontrolera systemu.

## Slide 29: Opis działania funkcji PP :
lpe – lokalne konfigurowanie funkcji PP do wydawania odpowiedzi (PP2).

## Slide 30: Warunki wydania odpowiedzi równoległej:

## Slide 31: Tablica rozkazów i adresów :

## Slide 32: Składniki interfejsu urządzenia :
Funkcje interfejsowe:
Zasoby sprzętowe układu interfejsowego urządzenia odpowiedzialne za realizację określonych jego możliwości dotyczących zdalnej obsługi urządzenia (wymiany danych, zerowania, wyzwolenia itd.).

## Slide 33: Wersje funkcji interfejsowych :
Interfejs urządzenia może zawierać określony podzbiór funkcji interfejsowych.
Zestaw implementowanych funkcji musi być sensownie dobrany do potencjalnych własności projektowanego przyrządu.
Poszczególne funkcje mogą być implementowane w jednej z dopuszczalnych wersji.
Wersja funkcji dotyczy zakresu jej możliwości funkcjonalnych.
Lista dostępnych wersji jest jednoznacznie zdefiniowana.
Rodzaj wersji jest określany arbitralnie wybranym numerem , np. L3, L4.
Numer 0 oznacza brak danej funkcji, np. RL0 to brak funkcji RL.

## Slide 34: Wersje funkcji odbiorcy :
Wersje funkcji L:
L0 – brak funkcji odbioru;
L1 – brak warunku przejścia MTA;
L2 – brak warunku przejścia MTA oraz lon;
L3 – pełne możliwości;
L4 – brak przejścia lon;

## Slide 35: Wymagane wersje według IEEE488.2 :
Funkcja | Wersja | Nazwa funkcji
Stosowane obowiązkowo |  | 
AH | 1 | Akceptor współpracy
SH | 1 | Źródło współpracy
T lub TE | 5 lub 6 | Nadawca
L lub LE | 3 lub 4 | Odbiorca
SR | 1 | Żądanie obsługi
DC | 1 | Zerowanie
Stosowane opcjonalnie |  | 
RL | 1 | Zdalny/lokalny
DT | 1 | Wyzwolenie
PP | 1 | Odpytywanie równoległe
C4 & C nr | 5, 7, 9 lub 11 | Kontroler interfejsu
Najczęściej do realizacji wybiera się następujący zestaw funkcji interfejsowych :
AH1, SH1, T5, L3, SR1, DC1, RL1, DT1, PP0, C0

## Slide 36: Przepływ komunikatów w urządzeniu TL:

## Slide 37: Operacje rozkazowe :
Komunikat interfejsowy: ? _ + 1 \x08 ? Q #
Podaj operacje realizowane przez urządzenia systemu oraz stan zaadresowania urządzeń po wykonaniu sekwencji rozkazowej.

## Slide 38: Operacje rozkazowe 2 :
Komunikat interfejsowy: ? _ + 1 4 3 \x08
Podaj operacje realizowane przez urządzenia systemu oraz stan zaadresowania urządzeń po wykonaniu sekwencji rozkazowej.
AH1, SH1, T5, L3, SR1, DC1, RL1, DT0, PP0, C0
AH1, SH1, T5, L3, SR1, DC1, RL0, DT1, PP0, C0
AH1, SH1, T5, L3, SR1, DC1, RL1, DT1, PP1, C0