## Slide 1: Systemy pomiarowe ( Systemy akwizycji i przetwarzania danych pomiarowych )
Definicja; rodzaje urządzeń; typowe interfejsy; środowiska projektowe.

## Slide 2: System akwizycji danych :
Przyczyny stosowania :
Możliwość bardzo szybkiej akwizycji danych i pracy w czasie rzeczywistym ( miliony danych na sekundę, bieżąca analiza danych itp. ).
Możliwość realizacji pomiarów w warunkach groźnych lub niedostępnych dla człowieka.
Łatwość gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych ( między innymi zmniejszenie czasu i kosztów badań ).
System akwizycji danych pomiarowych ( system pomiarowy) to
zespół urządzeń objętych wspólnym sterowaniem i przeznaczony do realizacji procesu pomiarowego w sposób automatyczny.

## Slide 3: Model funkcjonalny systemu pomiarowego :
Proces
lub
obiekt
badań
Akwizycja
danych
Przetwarzanie
danych
Prezentacja
danych
Akwizycja danych to :
zbieranie sygnałów elektrycznych z czujników i przetworników,
pomiar ich parametrów oraz
wprowadzenie uzyskanych danych do komputera w celu ich dalszego przetworzenia.

## Slide 4: Model sprzętowy systemu pomiarowego:
Urządzenia akwizycji:
Modułowe ( karty AC, moduły systemu VXI, PXI, FieldBus itp. )
Autonomiczne ( przyrządy pomiarowe – multimetry, oscyloskopy itp. )
Urządzenia stymulacji:
Modułowe ( karty CA, moduły systemu VXI, PXI, FieldBus itp. )
Autonomiczne ( przyrządy pomiarowe – generatory, zasilacze itp. )
Kontroler systemu:
Realizuje algorytm procesu pomiarowego; zbierania danych ( a więc sterowania urządzeniami akwizycji danych oraz stymulacji ), przetwarzania danych i prezentacji wyników.

## Slide 5: Interfejsy urządzeń akwizycji danych :
Rodzaje urządzeń i stosowane interfejsy:
Karty DAQ do systemów komputerowych – magistrala systemu komputerowego, np. PCI.
Urządzenia pomiarowe autonomiczne – interfejs RS232, IEC625/IEEE488, USB, Ethernet itd.
Urządzenia systemów modułowych – specyficzny interfejs danego systemu, np. VXI, PXI, FieldPoint itd.

## Slide 6: Karty DAQ ( Data Acquisition Board) :
Karta przetwornika A/D ze złączem PCI - 10 MS/s, 12-Bit, 4 Analog Input
Typowy system bazujący na kartach DAQ.

## Slide 7: Porównanie własności kart ADC :
Sigma
delta

## Slide 8: Przyrząd autonomiczny (interfejs IEEE488):
Typowy schemat systemu przyrządowego wykorzystującego interfejs IEC625/IEEE488.
Multimetr
Generator funkcji

## Slide 9: Przyrząd autonomiczny (interfejs RS232):
Typowy schemat systemu przyrządowego wykorzystującego interfejs RS 232.

## Slide 10: Systemy modułowe
Podstawowe składniki systemu:
  Moduły – urządzenia pozbawione interfejsu użytkownika oraz zasilania. Poza tym odpowiadają funkcjonalnie swoim odpowiednikom wykonanym w wersji urządzenia autonomicznego.
  Kasety – obudowy przeznaczone do integracji modułów w działający system. Zawierają:
    Zasilacz dostarczający napięć modułom instalowanym w kasecie;
    Magistralę interfejsową zapewniającą komunikację pomiędzy modułami kasety.
Przykład kasety.
Duża liczba linii interfejsu i krótkie odległości umożliwiają bardzo szybką transmisję danych pomiędzy modułami kasety.

## Slide 11: Systemy modułowe techniki pomiarowej
Dwa popularne w technice pomiarowej systemy modułowe:
System VXI
VMEbus Extensions for Instrumentation ( VXI ) jest specyfikacją systemu modułowego zarządzaną przez VXIbus Consortium.
System PXI
PCI eXtensions for Instrumentation ( PXI ) jest otwartą specyfikacją systemu modułowego, zarządzaną przez PXI Systems Alliance.

## Slide 12: System modułowy VXI - magistrala
Dodatkowe zespoły linii połączeniowych dotyczą:
  Szyny wyzwalania, sumy analogowej,szyny lokalnej.
  Połączeń w topologii gwiazdy ( Star, MODID, Clock&Sync ).
Dodatkowe połączenia mają zapewnić bardzo szybką komunikację międzymodułową oraz dostarczenie sygnałów zegarowych, synchronizacyjnych i wyzwalania o dużej precyzji, np. synchronizacja z dokładnością na poziomie nsek. (<2nsek).

## Slide 13: Systemy modułowe VXI - kasety VXI:
Kaseta 13-modułowa.
Kaseta 4-modułowa.
Dostępne kasety:
  Różnych rozmiarów (A,B,C,D).
  Różnej pojemności (liczbie slotów).
  Z różną wydajnością zasilaczy.
W kasecie można instalować moduły o mniejszym rozmiarze, czyli np. moduły A, B w kasecie rozmiaru C.

## Slide 14: Systemy modułowe VXI - moduły przyrządowe VXI:
Moduł przyrządowy.
Multimetry
Przetworniki ADC i DAC
Oscyloskopy
Liczniki
Moduły kondycjonowania sygnałów
Generatory funkcji
Generatory impulsów
Moduły cyfrowych wejść/wyjść
Multipleksery sygnałów analogowych (półprzewodnikowe, elektromechaniczne)

## Slide 15: Systemy modułowe VXI – moduły sterujące:
Moduł sterujący GPIB.
Komputer modułowy.
System VXI może być sterowany :
  Zewnętrznym komputerem sprzęgniętym z kasetą za pośrednictwem modułu sterującego wyposażonego w określony typ interfejsu łączący go z komputerem, np. GPIB, IEEE1394, Vxlink, MXI.
  Wbudowany komputer modułowy.

## Slide 16: Systemy modułowe VXI - Konfiguracja z zewnętrznym komputerem:
Zastosowanie interfejsu GPIB (IEEE488)

## Slide 17: Systemy modułowe VXI - Przykład systemu VXI.
Podstawowe zalety systemów modułowych VXI:
  Mobilność systemu.
  Łatwa odtwarzalność.
  Szeroka gama urządzeń modułowych.
  Duża szybkość działania.

## Slide 18: System modułowy PXI
Magistrala PXI jest oparta na magistrali PCI znanej z architektury komputera PC.
W stosunku do typowej magistrali PCI zostały wprowadzone rozszerzenia związane z zastosowaniami systemu.
PCI eXtensions for Instrumentation (PXI) jest otwartą specyfikacją, zarządzaną przez PXI Systems Alliance.

## Slide 19: Magistrala systemu PXI:
W skład magistrali PXI wchodzą:
  Magistrala PCI; 32 lub 64 bitowa;
  Szyny lokalne łączące sąsiadujące moduły;
  Linia sygnału zegarowego 10MHz;
  Szyna wyzwalania (montowana opcjonalnie);
  Linie wyzwalania w systemie połączeń gwiazdowych.

## Slide 20: Systemy modułowe PXI - Konfiguracja z zewnętrznym komputerem:
System PXI łączy z zewnętrznym komputerem przezroczyste dla użytkownika szybkie łącze szeregowe MXI ( 1.5Gbit/s ).
Kaseta PXI używa specjalnego modułu sterującego MXI w pozycji 1 a komputer karty interfejsu MXI.
Oba urządzenia można połączyć kablem przewodowym (7m) lub światłowodem (200m).
Podczas uruchamiania systemu, komputer rozpoznaje wszystkie peryferyjne moduły z kasety PXI jako urządzenia PCI.

## Slide 21: Systemy modułowe PXI - Konfiguracja z wbudowanym komputerem:
Konfiguracja z wbudowanym kontrolerem jest zwartym i mobilnym systemem pomiarowym.
Wbudowany kontroler jest typowym komputerem PC ale w wersji modułowej.
Kontroler NI PXI-8187 dysponuje procesorem Pentium 4-M 2.5GHz, do 1GB pamięci DDR, dyskiem twardym i standardowymi peryferiami : USB 2.0, Ethernet, port szeregowy i równoległy. Można zainstalować system operacyjny Windows 2000/XP.

## Slide 22: Systemy modułowe PXI – moduły:
Rodzaje dostępnych modułów:
Oscyloskopy – szybkie przetworniki AC i oscyloskopy o rozdzielczości od 8 do 24 bitów oraz szybkości próbkowania do 250 MS/s;
Generatory sygnałowe – generatory funkcji i kształtu o rozdzielczości od 12 do 16 bitów i szybkości do 400MS/s;
Generatory i analizatory sygnałów cyfrowych – o szybkości do 200MHz;
Urządzenia dużej częstotliwości – generacja i analiza do 7GHz;
Multimetry cyfrowe – do 7,5 cyfry, rozdzielczość do 26 bitów , szybkość próbkowania do 2MS/s;
Programowalne źródła napięć – do 20W, rozdzielczość do 16 bitów, czas programowania krótszy od 1ms;
Przełączniki – przełączniki ogólnego zastosowania, multipleksery oraz matryce przełączające.
Oscyloskop do 2GHz
Multimetr 7,5 cyfry

## Slide 23: Dostępne platformy budowy systemów :
VXI, PXI
  Duża wydajność (szybkość działania)
  Mobilność
  Bardzo kosztowne
GPIB (IEEE488)
  Szeroka gama dostępnych przyrządów
  Dość wolne
  Brak możliwości integracji sprzętowej; mała mobilność
Karty DAQ
  Niskie koszty
  Duża wydajność
  Brak funkcjonalności charakterystycznej dla przyrządów autonomicznych
  Dużo gorsze własności użytkowe w stosunku do wersji modułowych (niezawodność, odporność na zakłócenia elekromagnetyczne oraz warunki otoczenia).

## Slide 24: Oprogramowanie systemów akwizycji :
Sterowniki interfejsów systemu komputerowego:
Sterowniki wirtualne związane z konkretnym rozwiązaniem karty interfejsowej, np. dla GPIB (GPIBTNT.VXD, AG341i32.VXD) lub systemowe w przypadku standardowego interfejsu systemu komputerowego jak RS232 lub USB.
Biblioteki I/O:
Biblioteki dynamiczne dostarczające funkcje we/wy dla określonego typu interfejsu i jego realizacji, np. GPIB-32.DLL dla kart GPIB produkcji NI.
Uniwersalne biblioteki dynamiczne niezależne od stosowanej platformy interfejsowej. Identyczne funkcje dla GPIB, RS232 lub USB. Biblioteka VISA (VISA32.DLL).
Podczas realizacji zleceń wykorzystuje sterownik danego interfejsu.
Drajwer przyrządowy:
Biblioteka dotyczy konkretnego urządzenia (HP34401.DLL) i jest zestawem funkcji realizujących pewne procedury obsługi urządzenia. Zwalnia programistę od konieczności pełnej znajomości sposobu programowania i obsługi urządzenia.

## Slide 25: Tekstowe środowiska projektowania aplikacji :
API bibliotek I/O:
Biblioteka NI488.2 firmy NI (GPIB-32.DLL)
  Decl-32.h
  BorlandC_gpib-32.obj
  Przykład funkcji wyjścia - ibwrite(....)
Biblioteka VISA (VISA32.DLL)
  Visa.h
  Visa32.lib
  Przykład funkcji wyjścia - viWrite(....)
API drajwerów przyrządowych (przykład):
HP34401a.dll
  Hp34401a.h
  Hp34401a.lib
  Przykład funkcji hp34401a_MeasureMultiPoint (...)
Najczęściej stosowane tekstowe środowiska projektowe:
  Borland C
  Microsoft C
  Delphi - Borland
  CVI - National Instruments
  Visual Basic

## Slide 26: Graficzne środowiska projektowania aplikacji :
Zalety :
Intuicyjne rozwiązywanie projektu; praktycznie nie jest potrzebna bardzo dobra znajomość zasad programowania aplikacji.
Bardzo krótki czas projektowania aplikacji.
Istotne ułatwienia w odniesieniu do konstrukcji interfejsu użytkownika, przetwarzania danych oraz prezentacji wyników.
Wsparcie dla różnych platform interfejsowych. Łatwa obsługa różnorodnych urządzeń pomiarowych poczynając od kart DAQ, poprzez urządzenia GPIB do urządzeń modułowych VXI.
Popularne środowiska projektowe :
  HP VEE - Agilent ( Hewlett-Packard) obecnie Agilent VEE Pro
  LabView - National Instruments