## Slide 1: Zasady sterowania urządzeniami pomiarowymi
Zdalne ustawianie zasobów funkcjonalnych urządzeń.
Inicjowanie akwizycji danych.
Odczyt danych pomiarowych.

## Slide 2: Zasady sterowania urządzeniami systemów pomiarowych.
Zapis do urządzenia – komunikat ustawiający zasoby funkcjonalne urządzenia lub polecający wykonanie pewnej operacji.
Odczyt z urządzenia – komunikat danych przygotowany przez urządzenie i dotyczący wyników pomiarów lub ustawień zasobów funkcjonalnych urządzenia.
Rozkazy interfejsowe – komunikat rozkazowy do urządzeń polecający wykonanie pewnych operacji. Postać komunikatów oraz ich lista i rodzaje zależą od stosowanego interfejsu, np. w GPIB występuje rozkaz GET ( wykonaj pomiar ). W RS232 nie ma jego odpowiednika.

## Slide 3: Programowanie rejestrowe i tekstowe urządzeń.
Programowanie rejestrowe – zapis danych binarnych do rejestrów zapisu urządzenia oraz odczyt danych binarnych z rejestrów odczytu urządzenia. Operacje zapisu/odczytu mogą być realizowane słowami o różnej długości (8, 16 i więcej bitów).
Programowanie tekstowe:
  zapis dotyczy przesłania do urządzenia wieloznakowego tekstu w kodzie ASCII polecającego ustawienie określonego zasobu lub wykonanie pewnej operacji. Urządzenie musi sprawdzić poprawność tekstu oraz przetworzyć go do postaci reprezentacji wewnętrznej.
  Odczyt dotyczy odebrania z urządzenia wieloznakowego tekstu zawierającego dane przygotowane przez urządzenia. Jest to zwykle tekst z zapisem dziesiątkowym wartości liczbowych (jednej lub wielu). Aplikacja musi dokonać konwersji do reprezentacji binarnej odpowiedniej dla realizacji operacji obliczeniowych.

## Slide 4: Programowanie rejestrowe/tekstowe :
Zasób funkcjonalny A
Zapis w określonej
lokacji
Rejestr ster.1
Zasób funkcjonalny N
Rejestr ster.K
Funkcja pomiarowa:
0xFF04 – częstotliwość
0xFF05 - okres
Funkcja pomiarowa:
Conf:freq – częstotliwość
Conf:per - okres
1. Kontrola poprawności polecenia
2. Kontrola możliwości wykonania
3. Konwersja argumentu i nagłówka polecenia do postaci wewnętrznej odpowiedniej dla rejestrów sterujących.
Urządzenie programowane rejestrowo
Urządzenie programowane tekstowo

## Slide 5: Historia programowania tekstowego:
Brak ogólnej normalizacji poleceń
Normalizacja IEEE488.2
Normalizacja SCPI
1970 1980 1987 1990
Wprowadzenie zapytań
Pierwsza generacja urządzeń (<1987) – brak normalizacji poleceń !
Druga generacja urządzeń (1987 ..1990) – normalizacja formatu poleceń.
Trzecia generacja urządzeń (>1990) – normalizacja formatu i nazw nagłówków poleceń – SCPI.

## Slide 6: Zasada budowy komunikatu tekstowego
Funkcje pomiarowe, np. :
VDC, CDC, VAC, CAC, RES, ....
Podzakresy pomiarowe, np. :
0.1, 1, 10, 100, 1000, ....
Czas całkowania, np. :
0.01, 0.1, 1, 10, ....
Urządzenie pomiarowe
.................................................. Zasoby funkcjonalne urządzenia ...................................................
<Nagłówek> [<separator>] <argument> [<terminator>]
Nagłówek – znak alfabetu lub słowo kluczowe, wybiera zasób funkcjonalny;
Separator – dzieli komunikat na nagłówek i argument; zwykle znak spacji; stosowany opcjonalnie;
Argument – znak cyfry lub zapis dziesiątkowy liczby; ustala żądany stan zasobu funkcjonalnego;
Terminator polecenia – określony arbitralnie znak ASCII; najczęściej znak <NL>; stosowany opcjonalnie..

## Slide 7: Komunikaty programujące pierwszej generacji urządzeń :
Pojedynczy komunikat :
<Nagłówek> <argument> [<terminator>]
Złożony komunikat :
<Nagłówek> <argument> <Nagłówek> <argument>.... <Nagłówek> <argument> [<terminator>]
Funkcje pomiarowe, np. :
VDC, CDC, VAC, CAC, RES, ....
Podzakresy pomiarowe, np. :
0.1, 1, 10, 100, 1000, ....
Czas całkowania, np. :
0.01, 0.1, 1, 10, ....
Urządzenie pomiarowe
.................................................. Zasoby funkcjonalne urządzenia ...................................................
F2 – urządzenie producenta xxx
X0 – urządzenie producenta yyy
Programowanie źródeł sygnału :
F200.5Hz – urządzenie producenta xxx
A+05.00 – urządzenie producenta yyy
Polecenia złożone :
F2R3A2 – urządzenie producenta xxx
X0Y5 – urządzenie producenta yyy

## Slide 8: Komunikaty wydawane pierwszej generacji urządzeń :
Urządzenia pomiarowe dostarczają tylko wynik pomiaru.
Źródła sygnałów najczęściej nic nie wydają. Nie można z nich pozyskać żadnych danych.
Komunikat urządzenia znajduje się w jego buforze wyjściowym. Odczyt realizuje odpowiednia funkcja czytania danych z urządzenia. Jeśli bufor jest pusty operacja zakończy się błędem przeterminowania operacji I/O.
Urządzenie wstawia komunikat do bufora wyjściowego po wykonaniu pomiaru, który jest inicjalizowany albo specjalnym rozkazem interfejsowym (GET) lub poleceniem programującym (np. S). Po odczytaniu komunikatu bufor jest automatycznie zerowany.
Funkcje pomiarowe, np. :
VDC, CDC, VAC, CAC, RES, ....
Inicjuj pomiar
Bufor wyjściowy
Urządzenie pomiarowe
Wykonanie pomiaru
Komunikat inicjalizujący pomiar
Odczyt komunikatu
Format komunikatu : <nagłówek> <wartość w zapisie dziesiątkowym> <terminator>
Np. DF+0.234000E+00<NL>
Długość komunikatu jest dla urządzenia ustalona, stała niezależnie od aktualnej wartości.

## Slide 9: Koncepcja zapytań – poleceń pytających :
Funkcje pom., np. :
VDC, CDC, VAC ....
Inicjuj pomiar
Bufor wyników
Urządzenie pomiarowe
Wykonanie pomiaru
Daj wyniki pomiaru
Kolejka wyjściowa
Pytanie o ustawioną
funkcję pomiarową
Pytanie o wyniki
pomiaru
Odczyt odpowiedzi
Zastosowanie zapytań pozwala budować urządzenia dostarczające dane dotyczące wyników pomiaru oraz aktualnych ustawień urządzenia.
Teraz wszystkie urządzenia (pomiarowe i stymulujące) wydają dane.
Obowiązuje zasada – zadałeś pytanie – musisz odczytać odpowiedź!!!

## Slide 10: Programowanie tekstowe współczesnych urządzeń.
Rodzaje komunikatów tekstowych:
  Do urządzenia:
    Polecenia nastawcze ( ustawienie zasobów, wykonanie operacji).
    Zapytania (o aktualne ustawienie zasobu, wyniki pomiaru).
  Z urządzenia – odpowiedzi na zapytania.
Formaty komunikatów – zgodne z ustaleniami SCPI (standardowe komunikaty programowalnej aparatury).
Unifikacja komunikatów – SCPI; zapewnia niezależność sposobu obsługi urządzeń od jego producenta, typu urządzenia, rodzaju platformy interfejsowej.

## Slide 11: Formaty komunikatów:
Komunikat nastawczy lub pytający np. ”FREQ 100.3” lub ”FREQ?”
Komunikat odpowiedzi; np. ”1.003E+02”.

## Slide 12: Model urządzenia według SCPI :
Wszystkie zasoby przyrządowe dotyczące podobnych funkcji są grupowane w określonym podsystemie, np. INPut, SENSe itd.
Np. zasoby funkcjonalne dotyczące sposobu inicjalizowania akcji pomiarowych (źródło wyzwolenia, opóźnienie, liczba wyzwoleń itp.) są umieszczone w podsystemie TRIGger.
Podobne zasoby funkcjonalne różnych urządzeń znajdują się w podsystemie o takiej samej nazwie. Pozwala to stosować identyczne słowa kluczowe nagłówków poleceń w odniesieniu do odpowiadających sobie zasobów funkcjonalnych różnych urządzeń.

## Slide 13: Budowa drzewa podsystemu SCPI .
Węzły grupują zasoby funkcjonalne podobnego przeznaczenia.
Na niższym poziomie znajdują się węzły bardziej szczegółowo grupujące zasoby funkcjonalne należące do danego podsystemu.
Kolejne poziomy węzłów dzielą zasoby coraz szczegółowiej aż do węzła dotyczącego konkretnego zasobu funkcjonalnego.
Każdy węzeł jest nazwany pewnym słowem kluczowym. Nazwy mogą się powtarzać.
Zasób funkcjonalny jest określony zestawem nazw węzłów od poziomu korzenia do wierzchołka gałęzi, który jest z nim związany.
Tak określona nazwa zasobu jest nagłówkiem polecenia ustawiającego ten zasób, np. :SOUR:FUNC:SHAP – wybór kształtu generowanego sygnału.

## Slide 14: Formułowanie nagłówka polecenia SCPI :
[SOURce] |  |  | 
 | :VOLT |  | { <num> ¦ MIN ¦ MAX }
 |  | :UNIT | { VPP ¦ VRMS ¦ DBM ¦ DEF }
 | :FREQuency |  | { <num> ¦ MIN ¦ MAX }
 | :FUNCtion |  | 
 |  | :SHAPe | { SIN ¦ SQU ¦ TRI ¦ RAMP ¦...}
 |  | :USER | { <arb_name> ¦ VOLATAILE }
”:SOUR:FUNC:SHAP SIN;:FREQ 100.3”

## Slide 15: Sposób dokumentowania poleceń:
[:SOURce] :FREQuency :STARt { <frequency> | MINimum | MAXimum } :STARt? { MINimum | MAXimum } :SWEep :SPACing { LINear | LOGarithmic } :SPACing? :STATe { ON | OFF } :STATe?
Nawiasy kwadratowe ( [ ] ) wskazują, że dane słowo kluczowe lub parametr jest opcjonalny i w poleceniu może być pominięty.
Nawiasy ostre ( < > ) wskazują, że parametr polecenia należy specyfikować przez wartość.
Pionowa kreska ( | ) separuje różne dostępne formy zapisu argumentu lub słowa kluczowego polecenia.
Nawiasy klamrowe ( { } ) obejmują listę alternatywnych postaci argumentu danego polecenia.
Znaki specjalne występujące w przedstawionym opisie podsystemu SOURCE służą do ogólnego opisu drzewa poleceń i zaprezentowania możliwych form zapisu polecenia programującego. W tekście programującym nie występują; i tak :

## Slide 16: Zasady zapisu polecenia tekstowego:
Zapis pojedynczego polecenia programującego jest zapisem ścieżki wiodącej po wybranej gałęzi drzewa poleceń począwszy od słowa kluczowego korzenia aż do słowa kończącego gałąź, np. :
"SOUR:FREQ:STARt 5000„
Znak dwukropka oznacza przejście na niższy poziom drzewa. Pomiędzy słowami kluczowymi nagłówka występuje tylko dwukropek. Spacje nie mogą występować.
Węzły domyślne zaznaczone nawiasami kwadratowymi [ ] można pominąć i tym samym uprościć zapis polecenia :
"FREQ:STARt 5000"
Tekst programujący może mieć także postać polecenia złożonego. Znak średnika (;) separuje wtedy poszczególne polecenia pojedyncze :
"FREQ:STARt 500; FREQ:STOP 1000"
Gdy kolejne polecenia w poleceniu złożonym dotyczą tego samego podsystemu można w następnym pominąć część powtarzającą się :
"FREQ:STARt 500; STOP 1000"
Jeśli polecenie złożone składa się z poleceń dotyczących różnych podsystemów ( np. SOURce i TRIGger ) wówczas każde z nich musi rozpocząć się od słowa kluczowego korzenia danego podsystemu poprzedzonego znakiem dwukropka ( z wyjątkiem rozpoczynającego polecenia ) :
"FREQ:STARt 500; STOP 1000; :SWE:STAT ON; :TRIG:SOUR BUS"

## Slide 17: Polecenia grupy MEAS? :
Polecenie:
Konfiguruje przyrząd do wykonania zadeklarowanego pomiaru.
Inicjuje pojedynczy pomiar z wyzwoleniem natychmiastowym (jeden w każdym kanale).
Wynik umieszcza w buforze wyjściowym urządzenia skąd operacją odczytu jest transferowany do komputera i przekazany aplikacji.
Jest poleceniem pytającym.
Ta sama forma polecenia może być stosowana do każdego urządzenia realizującego pomiar danej wielkości.
MEASure :RESistance? [ <range> [ , <resolution> ]] [ , <channel_list>]
MEASure :TEMPerature? <transducer> [ , <type> ]] [ , <channel_list>]
MEASure :VOLT:AC? [ <range> [ , <resolution> ]] [ , <channel_list>]
MEASure : VOLT[:DC]? [ <range> [ , <resolution> ]] [ , <channel_list>]
MEAS:VOLT:AC? 5.0 , MIN , (@100:108)
MEAS:TEMP? FRTD, 85, (@107)

## Slide 18: Programowanie rejestrowe urządzeń:
Urządzenia VXI programowane rejestrowo posiadają 8 rejestrów zapisu i 8 rejestrów odczytu usytuowanych w pamięci kasety. Rejestry są 16-bitowe.
Każdemu modułowi jest przypisany 64-bajtowy obszar pamięci, którego adres bazowy jest podyktowany adresem logicznym modułu w kasecie.
Cztery rejestry służą do komunikacji z kontrolerem systemu w zakresie przekazywania poleceń oraz odczytu danych wypracowanych przez moduł:
Command Register | W | Kod polecenia
Parameter Register | W | Kod argumentu polecenia
Response Register | R | Odpowiedź (wynik)
Status Register | R | Stan wykonania operacji

## Slide 19: Zasada programowania rejestrowego :
Polecenia nastawcze lub wykonania operacji:
  Są zdefiniowane kody poleceń (odp. nagłówków), np. :
    0xFF04 – pomiar częstotliwości,
    0xFF05 – pomiar okresu.
  Dla każdego polecenia jest zdefiniowana lista argumentów i ich kody , np. dla pomiaru częstotliwości obowiązuje jeden argument o wartościach, w których odpowiednim bitom przypisano określone znaczenie :
    Bity 4 i 5 określają kanał pomiarowy (1, 2, 3),
    Bity 0 do 3 określają czas otwarcia bramki (0000=2ms, 0001=4ms itd. ),
    Wartość 0xFF11 – pomiar w kanale1 z czasem bramkowania 4ms.
Realizacja:
  Odczytaj Status Register i sprawdź odpowiednie bity wskazujące wykonanie poprzedniej operacji,
  Zapis kodu polecenia do Command Register,
  Odczytaj Status Register i sprawdź odpowiednie bity wskazujące wykonanie poprzedniej operacji,
  Zapis kodu argumentu do Parameter Register.

## Slide 20: Zasada programowania rejestrowego:
Odczyt danych:
  Ustawiony bit QRR Status Register wskazuje, że Response Register zawiera daną do odczytu.
  Wynik pomiaru może być słowem wielobajtowym i jego odczyt wymaga wielokrotnego odczytu Response Register.
  Trzeba obliczyć wartość wyniku na podstawie odebranych bajtów stosownie do formatu wydawanej wartości (np. 48 bitów, zapis binarny, wykładniczy).
Realizacja:
  Odczytaj Status Register i sprawdź odpowiedni bit wskazujący gotowość Response Register do odczytu,
  Odczytaj Response Register,
  Powtórz obie operacje stosownie do długości zapisu binarnego wyniku,
  Oblicz wynik na podstawie odczytanych bajtów, np. :
Wynik = ( a1*2^32 + a2*2^24 + a3*2^16 + a4*2^8 + a5 ) * 2^(a6-128)

## Slide 21: Podsumowanie sposobu obsługi urządzeń
Tekstowa
  Przyjazna
  Łatwa
  Czasochłonna
    Transfer wielu znaków
    Konwersja dwustronna
Rejestrowa
  Nieprzyjazna
  Kłopotliwa
  Bardzo szybka:
    Transfer kilku bajtów
    Zbyteczna konwersja
Systemy o dużej szybkości działania będą stosowały urządzenia programowane rejestrowo.

## Slide 22: Typy urządzeń a sposób obsługi.
Karty DAQ | PCI, ISA, ... | Rejestrowa
Przyrządy autonomiczne | IEC625/IEEE488, RS232 | Tekstowa
Modułowe VXI | Slot 0, GPIB | Tekstowa, rejestrowa lub do wyboru )1
Modułowe VXI | Slot 0, IEEE1394 | Tekstowa, rejestrowa lub do wyboru )1
Modułowe VXI | Komputer modułowy | Tekstowa, rejestrowa lub do wyboru )1
)1 W modułach VXI sposób obsługi zależy od budowy urządzenia a także możliwości zastosowanego modułu sterującego. Przykładowo moduł rejestrowy VXI może być obsługiwany tekstowo, jeśli moduł sterujący dysponuje odpowiednim interpreterem poleceń SCPI.