## Slide 1: Obsługa urządzeń pomiarowych w środowisku LabVIEW
Działania w obrębie określonej platformy interfejsowej zapewnia odpowiednia biblioteka I/O.
LabVIEW dysponuje bibliotekami I/O:
  NI488 – interfejs GPIB (oznaczenie 488);
  VISA – interfejs GPIB, VXI, Ethernet, USB (oznaczenie VISA) oraz interfejs szeregowy RS232 (oznaczenie SERIAL);
  NI DAQ – obsługa kart DAQ a także modułów PXI.
oraz bibliotekami przyrządowymi:
  Instrument library - drajwery przyrządowe IVI (GPIB, VXI, PXI)
  IVI – drajwery IVI klas przyrządowych
Przedstawione biblioteki są dostępne po zainstalowaniu odpowiedniego pakietu oprogramowania firmy NI:
NI DAQ – obsługa kart DAQ i systemu PXI;
VISA – obsługa urządzeń GPIB ( komputer z lokalną kartą GPIB potrzebuje dodatkowo drajwera tej karty).

## Slide 2: Grupy bibliotek I/O :
Karty DAQ oraz PXI
GPIB, VXI, RS232, USB ...
Drajwery urządzeń

## Slide 3: Paleta funkcji biblioteki VISA (interfejsy GPIB, RS232, VXI, ....) :
Rozwinięta paleta funkcji biblioteki VISA.
Zapis do urządzenia
Odczyt z urządzenia
Zerowanie Odczyt bajtu statusowego Wyzwolenie

## Slide 4: Dlaczego biblioteka VISA ?
Jest wynikiem umowy unifikacyjnej producentów sprzętu pomiarowego VXIplug&play Systems Alliance.
Obejmuje wszystkie platformy interfejsowe stosowane w systemach pomiarowych.
Posiada jednakowe API w odniesieniu do różnych platform interfejsowych, rozwiązań kart interfejsowych oraz środowisk pracy (Windows, Unix itd.).
Unifikacja zapewnia niezależność użytkownika od producenta sprzętu i oprogramowania.
Drajwery przyrządowe VXIplug&play oraz IVI wykorzystują bibliotekę VISA.

## Slide 5: Funkcje obsługi urządzeń programowanych komunikatami tekstowymi :
ANSI C | GWIN98 | 
viRead | VISA Read | 
viReadAsync |  | 
viWrite | VISA Write | 
viWriteAsync |  | 
viReadToFile | VISA Read To File | 
viWriteFromFile | VISA Write From File | 
viSetBuf | VISA Set I/O Buffer Size | 
viFlush | VISA Flush I/O Buffer | 
viBufWrite |  | 
viBufRead |  | 
viPrintf / viVPrintf |  | 
viSPrintf / viVSPrintf |  | 
viScanf / viVScanf |  | 
viSScanf / viVSScanf |  | 
viQueryf / viVQueryf |  | 
viReadSTB | VISA Read STB | 
viAssertTrigger | VISA Assert Trigger | 
viClear | VISA Clear | 

## Slide 6: Nazwy zasobów pomiarowych systemu:
Urządzenie pomiarowe stanowi zasób (resource) przyrządowy względem, którego można realizować funkcje użytkowe biblioteki I/O.
Każdy zasób jest identyfikowany nazwą zasobu (instrument descriptor):
Interface_Type [Board_Index]::Address::VISA_Class
Określenie grupy dostępnych operacji (funkcji biblioteki) oraz typu struktury z parametrami sesji.
Adres (numer) urządzenia w interfejsie magistralowym .
Identyfikator karty interfejsu w systemie komputerowym .
Rodzaj stosowanego interfejsu.

## Slide 7: Przykłady nazw zasobów :
GPIB[board]::primary_address[::secondary_address][::INSTR] , np.
  GPIB0::9::3::INSTR - urządzenie działające w interfejsie GPIB realizowanym przez kartę GPIB o numerze logicznym 0 w systemie komputerowym. Urządzenie wykorzystuje adresowanie dwubajtowe (numer podstawowy na magistrali 9 i rozszerzający 3).
ASRL[board][::INSTR] , np.
  ASRL1::INSTR - urządzenie działające w interfejsie szeregowym realizowanym przez port szeregowy COM1 systemu komputerowego.
TCPIP::Numer_IP::GPIB[board], primary_address [,secondary_address]::INSTR , np.
  TCPIP::156.17.45.29::GPIB0,9,3::INSTR - urządzenie działające w interfejsie GPIB realizowanym przez kartę GPIB o numerze logicznym 0 w systemie komputerowym o numerze IP 156.17.45.29, udostępniane w sieci LAN poprzez protokół TCP/IP (standard VXI-11). Urządzenie wykorzystuje adresowanie dwubajtowe (numer podstawowy na magistrali 9 i rozszerzający 3).

## Slide 8: Szkielet programu obsługi przyrządu (język C) :
 ViSession vi, viDefaultRM; // Identyfikatory sesji
 ViChar rdResponse[100]; // inne zmienne
 ViUInt32 retCount;

 //Otwarcie sesji z zarządcą, który między innymi inicjalizuje system VISA dla aplikacji.
 viOpenDefaultRM(&viDefaultRM);

 //Zarządca otrzymuje nazwę zasobu i otwiera sesję komunikacyjną do niego.
 viOpen(viDefaultRM, ”TCPIP::156.17.45.27::GPIB0,1::INSTR”,0 ,0, &vi);

 // Operacje urządzeniowe; korzystają z identyfikatora sesji ‘vi’.
 viWrite( vi, ”*idn?”, 5, &retCount );
 viRead( vi, rdResponse, 60, &retCount );

 viClose(vi); //Zamknięcie sesji komunikacyjnej.

## Slide 9: Otwieranie sesji VISA w LabView :
Niejawne otwarcie sesji następuje w trybie domyślnym, czyli między innymi bez zajęcia zasobu na wyłączność.
Jeśli aplikacja wymaga zajęcia zasobu na wyłączność, wówczas trzeba jawnie użyć funkcję VISAOpen z odpowiednimi argumentami jej wywołania.

## Slide 10: Struktura z parametrami sesji VISA :
Modyfikacja własności sesji urządzeniowej za pomocą węzła Property Node.

## Slide 11: Szeregowanie operacji węzłów I/O :
Węzły operacji Write, Read, Trigger itd. muszą się wykonać w ściśle określonej kolejności. Można ją uzyskać za pomocą przepływu danych pomiędzy węzłami lub przez zastosowanie konstrukcji sekwencji.
Każdy węzeł I/O musi otrzymać nazwę zasobu określającą na jakim urządzeniu ma wykonać swoje operacje. Jednocześnie każdy węzeł przekazuje na jedno ze swoich wyjść otrzymaną nazwę zasobu.
Kaskadowe połączenie węzłów linią przepływu danej z nazwą zasobu w naturalny sposób zapewnia żądaną kolejność wykonania operacji VISA na danym zasobie.

## Slide 12: Szeregowanie operacji węzłów I/O dla różnych zasobów:
Operacje przyrządowe muszą się wykonać w ściśle określonej kolejności, np. najpierw ustawienie częstotliwości generatora i dopiero wtedy pomiar napięcia. Podobnie jak poprzednio można uzyskać wymaganą kolejność za pomocą przepływu danych pomiędzy węzłami lub przez zastosowanie konstrukcji sekwencji.
Każdy węzeł I/O ma zdefiniowane wejście oraz wyjście błędu. Wejście błędu pozwala zablokować podstawowe funkcje węzła a wyjście dostarcza informacje o stanie wykonania przewidzianych dla niego operacji.
Kaskadowe połączenie węzłów linią przepływu danej o błędzie w naturalny sposób zapewni żądaną kolejność wykonania operacji VISA na różnych zasobach.

## Slide 13: Dodatkowe cechy wejść błędów :
Węzeł I/O wykona przewidziane dla niego operacje tylko wtedy, gdy otrzyma na wejściu błędu informację, że poprzedzające operacje zakończyły się sukcesem.
Jego wyjście błędu dostarczy wtedy stan wykonania jego operacji.
Jeśli dostanie daną sygnalizującą błąd, nie wykonuje swoich operacji i przenosi na wyjście błędu otrzymaną daną.
Kaskadowe połączenie węzłów linią przepływu danej o błędzie blokuje wykonanie operacji przez następne węzły. Jednocześnie na wyjściu kaskady połączeniowej dostaje się niezmienioną informację z węzła, w którym wystąpił błąd.
Dzięki temu nie rozmnażają się błędy i łatwiej jest je zidentyfikować.

## Slide 14: Zasada budowy węzłów I/O :
Idea konstrukcji węzła VISA, zapewniająca:
Wykonanie zasadniczych funkcji węzła, gdy Error_In sygnalizuje brak błędu;
Pominięcie wykonania funkcji węzła, gdy Error_In sygnalizuje błąd oraz przekazania dalej nie zmienionej informacji o błędzie.
False – nie ma błędu;
True – jest błąd;

## Slide 15: Budowa danej błędu :
Wskaźnik błędu (boolean); Uzyskuje wartość TRUE jeśli operacje węzła zakończą się błędem;
Numeryczny kod błędu (int);
  Wartości mniejsze od zera oznaczają błąd (wtedy wskaźnik błędu przyjmie wartość TRUE).
  Wartość zero oznacza poprawne wykonanie operacji węzła.
  Wartości większe od zera oznaczają poprawne wykonanie operacji z pewnym zastrzeżeniem (ostrzeżenie).
Opis błędu (string) określający nazwę węzła i programu VI (subVI), w którym wystąpił.

## Slide 16: Praca w warunkach współdzielenia zasobów pomiarowych.
Rezerwacja zasobu na wyłączność
(access mode =1)
Zwolnienie zasobu.

## Slide 17: Przykład otwarcia dwóch sesji z zajęciem zasobów na wyłączność :
Timeout = 1s
Access moda = 1
(rezerwacja na wyłączność)

## Slide 18: Programowanie zdalne urządzeń.
Problemem nie jest samo wysłanie komunikatu ale jego przygotowanie. Węzeł Write musi dostać gotowy tekst komunikatu. Nie wykonuje już żadnych operacji na dostarczonym tekście komunikatu. Realizuje tylko jego wysłanie.
Potrzebna jest znajomość formatów i postaci poleceń stosowanych w danym urządzeniu oraz sposób ich wytworzenia w środowisku LabView.
Programista może spotkać się z trzema kategoriami urządzeń pomiarowych GPIB stosujących różne formaty i postaci komunikatów :
  urządzenia zgodne z specyfikacją IEEE488.1 (urządzenia produkowane przed 1987 r.);
  urządzenia zgodne z specyfikacją IEEE488.2;
  urządzenia zgodne z specyfikacją SCPI.

## Slide 19: Przygotowanie komunikatu tekstowego :
Arbitralny komunikat ustawiający zasób funkcjonalny w ustalony sposób niezależny od danych wypracowywanych w aplikacji, np. ustawienie na stałe generacji sygnału sinusoidalnego o określonej częstotliwości.
W tej sytuacji wystarczy wykorzystać stałą tekstową z odpowiednio zdefiniowaną treścią, np. ”FUNC:SHAP SIN;:FREQ 100” .
Komunikat zależny, czyli ustawiający zasób funkcjonalny na podstawie danych wypracowywanych w aplikacji, np. ustawienie częstotliwości sygnału stosownie do wartości uzyskanej z obliczeń.
W tej sytuacji trzeba wykorzystać funkcję formatującą dane numeryczne do postaci tekstowej i dołączyć ten tekst do tekstu nagłówka.
Do formatowania stosuje się węzeł Format Into String (odpowiednik funkcji sprintf w C).
W urządzeniach SCPI można stosować formatowanie domyślne, w innych może zachodzić potrzeba zastosowania określonego sposobu formatowania.
Np. węzeł Format Into String z doprowadzoną daną typu DBL oraz zadeklarowanym stringiem formatującym ”FREQ %f” dostarczy dla danej 100 tekst ”FREQ 100.000000”.

## Slide 20: Przykład 1:
Przykład operacji programowania generatora z użyciem komunikatów arbitralnych oraz komunikatu zależnego.

## Slide 21: Przykład 2 :
Operacja programowania wymagająca zastosowania stałego formatu zapisu liczby.
Ustawianie podzakresu V553 na podstawie spodziewanej wartości typu DBL.

## Slide 22: Znak terminalny komunikatu :
Jeśli urządzenie wymaga znaku terminalnego, trzeba go dodać w procesie tworzenia tekstu komunikatu. Operacja Write nie dodaje automatycznie znaków terminalnych.

## Slide 23: Stosowanie komunikatów złożonych :
*rst;*cls – zerowanie generatora i czyszczenie kolejki zarejestrowanych błędów;
:outp:load 50 – określenie obciążenia źródła (50 ohm),
:func:shap SIN – ustawienie generacji sygnału sinusoidalnego,
:volt %f – ustawienie amplitudy zgodnie z wartością otrzymaną z nastawnika Amplituda,
:freq %f – ustawienie częstotliwości zgodnie z wartością otrzymaną z nastawnika Częstotliwość,
syst:err? – zapytanie o błąd wykryty przez urządzenie.
Zapytanie o błąd (syst:err?) stanowi tutaj osobne polecenie, co uzyskano przez wstawienie przed nim znaku terminatora NL .

## Slide 24: Odczyt danych z urządzeń :
Węzeł Read dostarcza surowy komunikat z urządzenia, czyli dane numeryczne w postaci tekstowej.
Inicjowanie wydania odpowiedzi w urządzeniach pomiarowych.

## Slide 25: Konwersja odebranych danych urządzeniowych:
Węzeł Read dostarcza surowy komunikat z urządzenia (typ string).
Dane liczbowe uzyskane z urządzeń trzeba przekształcić do typów numerycznych int, float, double itp. aby można wykonać na nich obliczenia.
Wykorzystuje się do tego węzeł Scan From String (odpowiednik funkcji sscanf w C).

## Slide 26: Przykłady konwersji :
Konwersja złożonego komunikatu liczbowego do typu double (dane tablicowe).

## Slide 27: Separator części ułamkowej zapisu liczby :
Węzły Format Into String oraz Scan From String wykorzystują systemowe ustawienia znaku dziesiętnego zapisu liczb. Windows PL domyślnie ma ustawiony znak przecinka..
Urządzenia stosują znak kropki..
W tych warunkach węzły formatowania nie dostarczą poprawnych tekstów poleceń programujących. Urządzenie zasygnalizuje błąd argumentu polecenia.
Trzeba przestawić ustawienia systemowe lub stosować dodatkowe dane w stringu formatującym.
”%.;” - ustawia kropkę jako separator części ułamkowej.
”%,;” - ustawia przecinek jako separator części ułamkowej
”%;” - powrót do domyślnego ustawienia systemowego.
Kody określają wyłącznie rodzaj separatora i nie wymagają żadnych dodatkowych wejść lub wyjść dla węzłów realizujących konwersje.
Zmiana obowiązuje dla wszystkich późniejszych operacji aż do jawnego odwołania.

## Slide 28: Zdarzenia przyrządowe :
PON – Power on
URQ – User request
CME – Command error
EXE – Execution error
DDE – Device dependent error
QYE – Query error
RQC – Request control
OPC – Operation complete
Bajt Statusowy - STB

## Slide 29: Informacje statusowe urządzeń:
Linia SRQ magistrali GPIB służy urządzeniom systemu do zgłaszania żądań obsługi (specyficznych zdarzeń) kontrolerowi systemu.
Opis przyczyny żądania obsługi jest dostępny w informacjach statusowych urządzenia dostępnych w rejestrze statusowym urządzenia oraz szeregu różnych rejestrów stanu i zdarzeń.
Podstawowa informacja znajduje się w rejestrze statusowym STB.

## Slide 30: Technika synchronizacji; wykorzystanie SRQ w aplikacji.
Uaktywnienie reakcji na zdarzenie określone przez ‘event type’.
Zabronienie reakcji na określony typ zdarzenia.
Oczekiwanie na SRQ od wybranego urządzenia.

## Slide 31: Przykład synchronizacji:
Uwaga: W warunkach współdzielenia zasobów pomiarowych a więc również podczas pracy na serwerach pomiarowych nie można stosować węzła synchronizacji Wait for RQS.
Zakłada on, że w czasie jego realizacji linia SRQ jest ustawiana tylko przez urządzenie określone nazwą zasobu.
Jeśli tak nie jest, kończy swoje działanie w momencie wystawienia SRQ przez inne urządzenie lub błędem przeterminowania (tak jest przynajmniej w odniesieniu do serwerów Sicland).

## Slide 32: Pętla czytania STB :
Mask Any Set – ustawione bity (1) określają oczekiwane zdarzenia.
Timeout – czas oczekiwania w msek. Po jego przekroczeniu wyjście error zgłasza błąd timeout’u.

## Slide 33: Przykład wykorzystania STB :
STB = 0x41 – niedopełnienie ( przejdź na mniejszy podzakres)
STB = 0x48 – przekroczenie ( przejdź na wyższy podzakres)
STB = 0x40 – właściwy podzakres ( można odebrać wynik)
Zmodyfikowane numery podzakresów są przekazywane do kolejnej iteracji za pomocą rejestru przesuwnego pętli (Shift Register).

## Slide 34: Komunikat z danymi binarnymi :

## Slide 35: Komunikat z danymi binarnymi :
Dane tekstowo :
DATA VOLATILE, <value>, <value>, … gdzie <value> jest wartością rzeczywistą z zakresu (-1,+1) w zapisie dziesiątkowym;
lub binarnie :
DATA:DAC VOLATILE, <nagłówek bloku binarnego> <bajt> <bajt> .... gdzie każda para bajtów reprezentuje daną całkowitą (Int16) z zakresu (-2047,+2047).